采 供 血 设 备

邀

请

招

标

文

件

编号：JSBC-2021-1

江  苏  省  血  液  中  心

二〇二一年七月十八日

# 第一章  邀请函

（项目编号：JSBC-2021-2 ）

为了进一步提高血液质量管理水平，保障临床用血安全，中心拟通过邀请招标的方式采购空气消毒机等采供血设备，欢迎相关供应商前来参加。

一.采购项目名称及方式：

PCR仪1台 、细胞洗涤离心机1台、热合机4台、全自动真空采血管脱盖机1台、血浆融化箱2台、无菌接驳机1台、空气消毒机10台。本次采购主要采用邀请招标询价采购的方式，供应商可选其中的项目进行投标。

二.采购项目简要说明：

采购人：江苏省血液中心

总体要求：中标供应商在2021年9月20日前完成相关设备的运输、安装、调试和培训服务。

三．供应商资质要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好（提供承诺书，正本中应为原件）；

5.法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件递交须同时出具《法定代表人授权书》。

提交投标文件接收及开标时间：2021年8月17日下午14:00止

提交投标文件接收地点：南京市龙蟠路179号中心1#楼609室

提交投标文件接收人：  王  静

开标地点：南京市龙蟠路179号中心1#楼609室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

联 系 人：徐继兵

联系电话：13951835167

传真电话：025－85437787

技术咨询人：陈妍

联系电话：13815877410

六、其他应说明事项：

1.本项目在江苏省血液中心网站发布公告。

2.勘察现场或答疑：采购人不组织。

江苏省血液中心

二〇二一年七月八日

# 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：项目编号：JSBC-2020-1 PCR仪1台 、细胞洗涤离心机1台、热合机4台、开盖机1台、血浆融化箱2台、无菌接驳机1台、空气消毒机10台。 |
| 2 | 采购机构：江苏省血液中心 地 址：南京市龙蟠路179号 |
| 3 | 投标信用金为人民币叁千元，必须在招标开始时间前汇到或送达江苏省血液中心财务科，在招标开始时间后三十(30)天内保持有效。 开户行：南京市工行板仓分理处 帐 号：4301012509002069663 |
| 4 | 邀请招标有效期：招标结束后三十(30)天 |
| 5 | 响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 6 | 招标时间：2020年8月 17日下午14:00时起 招标地点：江苏省血液中心1#楼609室 |
| 7 | 签订合同地点：南京市龙蟠路179号江苏省血液中心 |
| 8 | 交货时间、地点：2021年9月20日 江苏省血液中心2#楼605室条保科 |

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

## 1．采购方式及组织机构

本次采购采取邀请招标采购方式；江苏省血液中心条保科负责采购工作的实施，党办（纪检）负责采购工作全程监督。本文件条款仅适用于本次招标的采供血设备项目。

## 2．合格的供应商

供应商资质要求与“邀请函”中的相同。

### 3．参加费用

参加供应商应自行承担参加本次采购的有关费用。无论结果如何，江苏省血液中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、邀请招标采购文件

### 4．采购文件构成

4.1响应文件由以下部分组成：

- 供应商须知

- 询价邀请函

- 供应商须知前附表

- 合同条款及前附表

- 合同条款前附表

- 合同条款

- 合同格式

- 业务需求

- 响应文件

- 法定代表授权书

- 供应商响应函

- 供应商供货一览表

- 供应商报价表

- 技术参数响应与偏离表

- 服务承诺

- 资格证明文件

请仔细检查响应文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏省血液中心及买方联系解决。

4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按要求和规定顺序编制响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其响应文件作出实质性响应，否则，其风险应由供应商自行承担。

### 5．采购文件的澄清

任何要求对询价采购文件进行澄清的供应商，均应在开始时间前三个工作日内按供应商须知前附表中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知江苏省血液中心（联系方式见“供应商须知前附表”），江苏省血液中心对收到的任何澄清内容予以答复（或召开澄清会），答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

### 6．采购文件的修改

6.1无论出于何种原因，江苏省血液中心均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

6.2采购文件的修改将在江苏省血液中心书面公告，并对供应商具有约束力。

6.3为使供应商编写响应文件有充分的时间对采购文件的修改部分进行分析、研究，江苏省血液中心有权推迟相关工作时间日期，并将此变更通知所有购买采购文件的供应商。

## 三、供应商响应文件的编制

### 7．语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与江苏省血液中心就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 8．响应文件构成

8.1供应商编写的响应文件应按照相关要求及第七章“响应文件样本”格式的要求，包括下列部分:

- 投标响应函；

- 供货一览表和响应报价表；

- 技术参数响应与偏离表；

- 服务承诺、培训承诺；

- 资格证明文件；

- 货物及服务证明文件。

8.2供应商应将响应文件顺序分别装订成册，并编制响应文件资料目录。

### 9．响应函

9.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标响应函。

### 10．供货一览表和响应报价表

10.1 供应商应按照采购文件规定格式填报供货一览表、响应报价表（含分项报价），在表中选明所提供的货物品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果单价和总价不符，以单价为准。每项工程和货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.2 响应报价表上的价格应按下列方式分开填写：

- 总报价：包括项目货物的价格及相关税费、质量保证费用、系统集成及售后服务费用、货物本身到达目的地的一切费用及完成本项目所产生的其它所有费用；总报价由设备报价、其他报价组成；

- 设备报价：包括本项目设备的价格及相关税费、运输费用等；

- 其他报价：为完成项目所需的其它所有设备、模块、附件、软件及本项目所需的售后服务、设备安装、调试、集成、原辅材料、验收、培训等的费用。

10.3供应商应说明所提供软、硬件设备在超出质保期后，继续提供技术支持和硬件损坏更换的费用，以及今后是否支持软件的免费升级，如非免费，请列出详细费用。此费用另外报价，但不计入总报价清单，作为投标参考；

10.4报价以人民币计，报价单位为“元”，报价数值带小数时保留小数后两位。

### 11．供应商资格证明文件

11.1供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

11.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3 供应商应填写并提交采购文件所附的“资格证明文件”。

### 12．响应信用金

12.1供应商应准备人民币提交叁千元整（必须在谈判截止期前送达江苏省血液中心），并作为其参加投标的组成部分之一。

12.2信用金是为了保护江苏省血液中心免遭因供应商的行为而蒙受的损失，江苏省血液中心在因供应商的行为遭受损失时，可根据第12.6条的规定没收供应商的信用金。信用金应以在中国注册的银行出具的银行本票、汇票、支票、现金形式提交。

12.3在谈判时，对于未按要求提交信用金的响应文件，将被视为非实质性响应文件而予以拒绝。

12.4未成交的供应商的信用金，将在招标有效期截止后十五(15)天内予以退还，不计利息。

12.5成交供应商的信用金，在成交供应商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。

12.6下列任何情况发生时，信用金将被没收：

- 供应商在招标有效期内撤回其投标；

- 供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

- 成交供应商在规定期限内未能按本规定签订合同；

### 13．询价有效期

13.1 询价有效期为江苏省血液中心规定的招标开始时间后十四（14）天。有效期比规定短的将被视为非响应性采购文件而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，江苏省血液中心及买方于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝江苏省血液中心的这一要求而放弃，信用金将尽快退回。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第12条有关信用金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

### 14．响应文件份数和签署

14.1供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件（正本一份，副本二份），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在响应文件中。

14.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由被授权人签字或盖章。

## 四、响应文件的递交

### 15．响应文件的密封和标记

15.1供应商应将所有响应文件密封。

15.2密封的响应文件均应：

15.2.1按“供应商须知前附表”中注明的地址送达江苏省血液中心；

15.2.2注明参加谈判项目名称、标书编号及“请勿在2021年8月17日下午14:00点之前启封”的字样。

15.3密封包装上应写明供应商名称和地址，以便如果响应文件被宣布为“迟到” 响应文件时，能原封退回。

15.4如果未按要求密封和加写标记，江苏省血液中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，江苏省血液中心将予以拒绝，并退回供应商。

15.5江苏省血液中心对响应文件在邮递过程中的遗失或损坏不负责任。

### 16．谈判开始时间

16.1江苏省血液中心收到响应文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的谈判开始时间。

16.2江苏省血液中心可通过修改采购文件自行决定酌情推迟谈判开始时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的谈判开始时间均应以延长后新的谈判开始时间为准。

### 17．迟交的响应文件

江苏省血液中心将拒绝并原封退回在其规定的谈判开始时间后收到的任何响应文件。

### 18．响应文件的修改和撤回

18.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判开始时间前，以书面形式送达指定地点（详见“供应商须知前附表”）。

18.2供应商的修改或撤回通知书，应按第15条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

18.3 在谈判开始时间之后，供应商不得对其响应文件作任何实质性修改。

18.4 在谈判开始时间至江苏省血液中心在采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应，否则其信用金将被没收。

## 五、谈判与确定成交

19.谈判简述：

19.1为了维护招标采购的严肃性，本次谈判必须严格按照有关规定，严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，并在江苏省血液中心的组织下，在党办（纪检）的监督下，由血液中心领导及有关科室负责人组成的谈判小组来进行；

19.2任何供应商谈判及最终报价的前提：响应文件必须实质性满足本采购文件的要求且负责所投采供血设备项目及相关配套设备、辅料及方案的完整性（保证项目方案的完整性）。

19.3江苏省血液中心将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判。供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并审核其被授权身份后方可代表供应商进行谈判。

20．谈判小组成员：

由江苏省血液中心领导、相关科室负责人等等组成谈判小组。谈判小组独立开展工作，负责审议所有响应文件，与响应文件实质性满足本采购文件要求的供应商分别进行谈判，并推荐成交供应商。

21．谈判程序：

21.1在“供应商须知前附表”规定的时间、地点由江苏省血液中心组织谈判，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并签名以证明其出席。谈判开始前将由使用方纪检人员当众检验采购文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判；

21.2谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果供应商试图向江苏省血液中心人员和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

21.3谈判报价按如下形式进行，即谈判开始前报价（按本采购采购文件要求的格式投报并加盖公章）及谈判结束后最终报价（该报价将作为评定的依据）。谈判开始前报价将不向供应商公开。

21.4谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判并且响应文件实质性满足江苏省血液中心本采购文件中要求的供应商在规定时间内进行最终报价。

22．对响应文件的初审

22.1 谈判小组将审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交信用金，文件签署是否合格，响应文件是否大体编排有序且基本符合采购文件要求。

22.2 在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求和条件。实质性响应了采购文件的要求和条件为打“★”的条件。谈判小组决定采购文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果响应文件实质上没有响应本采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

22.4 谈判小组将对确定为实质性响应的采购文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（3）如果供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.5 谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝，其信用金将被没收。

22.6 谈判小组将允许修正采购文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

23．谈判过程及响应文件的澄清

23.1谈判小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，并与认为需要澄清的供应商进行澄清，然后与通过初审的供应商就本项目需求的价格、服务、质量、性能等与供应商逐一进行谈判。谈判中，采购文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后报价，供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

23.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

23.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按第23.2条的规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

24．采购文件的评价和比较

谈判小组将按对确定为实质上响应采购文件要求的谈判进行评价和比较。

24.1谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

1、谈判货物的谈判最终报价；

2、货物的质量、性能、技术参数响应

3、供应商承诺的售后服务；

4、投标人的业绩、信誉、财务状况、标书制作等；

24.2竞争性谈判确定的最后价格及服务等仍不能满足买方的要求，江苏省血液中心将保留最终放弃本次谈判的权利。

## 六、授予合同

### 25．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

江苏省血液中心在授予合同前的任何时候仍保留拒绝任何谈判响应或终止谈判过程的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

### 26．授予合同时变更设备及配置的权利

江苏省血液中心在授予合同时有权对“响应文件”中的设备及配置在适当范围内进行调整。

27．成交通知书

27.1 在谈判有效期期满之前，江苏省血液中心将以书面形式通知成交人，确认其谈判响应已被接受。

27.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

27.3 在成交人按照第30条规定向江苏省血液中心提交履约保证金后，血液中心将及时通知其他未成交的供应商，并按照第12条规定退还其信用金。

### 28． 签订合同

成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点派代表前来与江苏省血液中心具体商谈签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 29．履约保证金

成交供应商在收到成交通知书后5个工作日内，应将信用金转为履约保证金。逾期未办理的，江苏省血液中心将取消其成交资格，没收其信用金。在此情况下，有权授予其他供应商成交资格，或重新组织采购。

# 第四章  合同条款及前附表

## 合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 付款应按下列条件进行： 采供血设备项目交货验收付款：经中心验收合格后，卖方（供应商）提交所需单据并经买方验收合格后三十个工作日内由买方支付90%，满一年后支付余款10%。 设备运行验收付款：该项目设备安装、调试完成验收合格，经买方确认在此期间系统运行正常、能够满足买方的使用要求，所有安装、调试、运输、等费用均包含在中标价格中，不再另外付款； |
| 2 | 履约保证金按下列条件退还： 该项目正常运行后、经买方确认，江苏省血液中心全额退还卖方履约保证金,不计利息。退还履约保证金须带齐合同复印件、买方的验收合格证明文件及我中心开具的投标保证金收据到财务科办理。 |

# 合  同  条  款

### 1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

- “合同”系指买方、卖方和见证方签署的、合同格式中载明的买方、卖方和见证方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

- “合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格；

- “货物”系指卖方根据合同规定为完成招标项目所需提供的一切软、硬件设备、模块、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

- “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务；

- “买方”系指购买本项目货物的采购单位；

- “卖方”系指提供货物和服务的供应商；

- “见证方”系指组织本次谈判活动的江苏省血液中心纪检监督方。

### 2．技术性能

卖方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

### 3．专利权及版权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由卖方承担全部责任。

### 4．包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和加盖公章的质量合格凭证。

### 5．装运条件

所有货物以交到买方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由卖方负担。

### 6．付   款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货及安装、调试、集成、验收，买方验收通过后按合同规定审核有关单据无误后，由买方按“合同条款前附表”规定的付款计划，办理支付合同货款：

（1）交货后卖方应向买方提供下列单据：发票、制造厂家出具的质量检验证书、装箱单等；

（2）买方根据第8条和第9条要求进行项目验收，如合格则对上述证明文件和发票复印件加盖公章，并出具项目验收合格报告并加盖公章；

### 7．伴随服务

7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装、调试、集成和维护所需的工具；

（3）针对本项目所提供的所有设备及软件售后服务安排及质量保证措施，质保期自项目验收通过后双方代表在最终验收单上签字之日起计算，质保期内设备的质量保证、维护、技术服务等费用计入总报价；

（4）在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

（5）在货物交货现场就设备的安装、调试、启用、运行、维护等对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

### 8．质量保证

8.1卖方所提供的货物必须遵守国家、部颁标准和有关规定。

8.2卖方所提供的货物必须达到原厂商的技术标准和规范要求。

8.3卖方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用有效期内应具有满意的性能。卖方应保证项目整体能正常运行，达到买方要求。项目最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.4在交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能、数量和重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与响应文件相符的证明书和质量检验证书。响应文件所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动。

8.5交付使用前发生的设备损坏或不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏或性能不合格（非使用不当原因造成），除买方同意修理外，应退换新品。

8.6在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.7卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助买方对设备免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.8如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

### 9．检  验

9.1在发货前，制造厂应对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

9.2买方将在买方指定的交货现场组织验收，确定软硬件设备型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（装箱单、保修单、随箱介质等）和质量与合同规定相符，设备功能能够满足设计的要求，项目整体达到买方要求。买方应及时填写交货验收报告。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，卖方应在五个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。买方可报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

### 10．索  赔

10.1买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后20天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

### 11．卖方交货延误

11.1卖方应按合同规定的交货期（2021年9月20日）交货和提供服务，并交付买方验收使用。

11.2如果卖方无正当理由拖延交货、拖延完成项目的时间，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方。买方和见证方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第11.2条规定对卖方进行制裁的权力。

### 12．误期赔偿

除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按合同规定交货、提供服务、完成整个项目，见证方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，每延迟一天按合同总金额的0.5%计收赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方和见证方有权终止合同。

### 13．不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由买方、卖方和见证方商定认可的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方和见证方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和见证方有权终止合同。

### 14．税费

货物交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。

### 15．履约保证金

15.1卖方应在收到成交通知书后5个工作日内，将其信用金被转为履约保证金。

15.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 16．仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向江苏省仲裁委员会申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

### 17．违约终止合同

17.1在买方和见证方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方和见证方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物;

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方和见证方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方和见证方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

### 18．破产中止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方和见证方可以在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方和见证方已经或将要采取补救措施的权利。

### 19．转让

除买方和见证方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20．合同生效及其它

20.1合同应在买方、卖方和见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

20.2本合同一式三份，以中文书写，买方二份、卖方一份，具有同等法律效力。

20.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由买方与卖方直接进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方和见证方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第五章 合同格式

经邀请招标谈判，  江苏省血液中心 （以下简称“买方”）和

（以下简称“卖方”）就                  采购项目同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

### 1．合同文件

下列关于江苏省血液中心邀请招标采购JSBC-2021-1 号的响应文件是构成本合同不可分割的部分：

- 合同条款及前附表；

- 卖方提交的响应文件；

- 成交通知书；

- 买方、卖方商定的其他必要文件。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。如有意义不明确，由买方负责解释。

### 2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 3．货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见响应文件中“供货一览表”。

### 4．合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为               元，分项价格在谈判报价表中有明确规定。

### 5．付款条件

本合同货物的付款条件在合同条款前附表中有明确规定。经中心条保科验收合格后，卖方（供应商）提交所需单据并经买方验收合格后三十个工作日内由买方支付90%，满一年后支付余款10%。

### 6．交货时间、项目完成时间和地点

本合同货物的交付时间为  2021年 9 月 20 日 ，交货地点由买方指定。

### 7．合同纠纷处理

本合同货物验收合格后发生的合同纠纷，由买方直接与卖方进行处理。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。

### 8．合同生效及其它

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章，并在收到卖方提交的履约保证金后生效。

卖方（单位盖章）：                             买方（单位盖章）：

地    址：                                    地    址：

代表签字：                                    代表签字：

2021年   月   日                             2021年   月   日

第六章  业务需求

### 技术规格及要求

全自动真空采血管脱盖机产品技术参数

★1、注册类别：该设备为全自动真空采血管脱盖机，具有CFDA三类医疗器械注册证；

2、工作条件：AC 220V（±10%） 50Hz功率：≤200W；防触电保护分类I类；过压类别Ⅱ类；污染等级2级；

3、一键式操作：操作简单，全自动检测，脱盖，能够实现无人值守自动运行；

4、断电记忆：重启后继续完成未完成的作业任务；

5、监控：实时监控仪器运行状态，自动检测。LCD触摸显示屏，具有直观提示及报警功能；

★6、容量：多个试管架同时上机，每架可放置40个标本，一次最多120个标本；（提供产品实物图片佐证）

★7、脱盖速度：≥ 1800个/小时，整排脱盖；（提供第三方检测报告佐证）

★8、生物安全：脱盖过程的气溶胶过滤处理。（注册检验报告中有生物安全性能模块的检测或可提供第三方检测单位出具的整机生物安全验证报告）；

9、标本安全：采用纯电动的驱动方式，柔性夹持脱盖，微振动，避免对标本离心干扰；

★10、环境安全：独立封闭的胶塞收集区；

11、兼容13*75、13*100的采血管，并进行自动识别，同一个试管架上可同时放置不同规格的采血管；

12、能够识别并对所有的胶塞，安全帽进行脱盖。

血浆融化箱产品技术参数

1、输入电压：AC220V、50Hz输入功率：2.2 kW

2、水泵流量：＞40kg/min

3、控温范围：2℃～10℃

4、控温精度：±0.5℃

5、★适用于冷沉淀凝血因子的制备，保证在冷沉淀中得到高质量的凝血因子。

6、★采用双CPU控制系统的PLC温控模块，灵敏度高，控温效果好。

7、★7寸彩色液晶触摸屏，全中文操作界面，能动态显示温度曲线图、即时解冻时间，实时监测血浆解冻全过程。

8、★触摸屏、物理按钮双重控制。

9、★自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息，便于产品维护。

10、配备扫描枪，便于信息记录，满足数据溯源和质量管理的需求。

11、大容量数据存储功能，实时记录血浆的解冻温度和解冻时间。

12、★内置WIFI和USB模块，可无线传输数据，也可用U盘导出数据（EXCEL格式)

13、★免费下载APP，可连接WIFI，随时随地的通过移动终端（手机、平板）、电脑远程实时监控解冻箱的运行。

14、★有预约功能：可设置24小时内预温启动时间，无需等待，即时解冻，方便、快捷。

15、有五档预先设置的解冻程序，可以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。

16、★可自行设置解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解解冻时间，还可设定不计时循环解冻模式，便于用户即时解冻。

17、当产品出现超温情况时，具有自动降温功能。

18、★报警功能：当产品出现超温或故障时，具有声、光双重报警及弹窗提示功能，并可以一键消警。

19、大容量且轻柔的水循环系统，无瞬间温差、无“热点”，不破坏血浆有效成分，能够迅速、充分地融化血浆，减少纤维蛋白的析出，保证冰冻血浆的解冻质量。

20、配备4个可移动的不锈钢解冻篮，放、取方便。

21、配备解冻专用袋，隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面干爽、清洁，保证标签清晰、不脱落。

22、★加热水箱与解冻水槽为分离式设计，保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆，解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。

23、具有自动注水、排水功能，设有一键自动清洗功能。

24、采用不锈钢水箱，便于清洁和消毒。

25、采用高精度数字式温度传感器，控温稳定、准确。

26、采用品牌循环水泵，静音运转，性能可靠。

27、具有上排水功能，工作室内无需地漏。

28、配有漏电保护插头，有自动断电功能。

29、★提供省医疗器械检验所出具的电磁兼容性测试（EMC）和产品全性能检测的专项《检验报告》。

30、具有有效期内的二类医疗器械注册证。

热合机参数

1射频源类型：高频晶体管，采用高频热合技术。

2封管时间：≤1秒。

3热合管路直径：2-6mm。

4热合头：金属热合电极，热合时间和间距可调。

5热合宽度调节：可自动识别不同型材和厚度的管路并自动调节热合功率，还可根据需要人工调整热合面宽度，热合口可耐受高速离心力≥4800×g。

★6设备组合：具有单机和多机互联工作模式，多机模式下热合间距100-200mm可调，实现血袋导管分段热合。

7散热系统：整机材料环保安全，散热合理，无有毒、有害、异味气体产生，确保设备可连续工作＞8小时。

8辐射防护安全性：辐射强度符合国标要求，以确保使用人员安全。

★9触摸显示屏操作，全中文界面。

10具有工作状态指示功能，可通过操作界面显示或灯光颜色区分。

★11设备内置式高精度条码扫描枪，支持自动触发和智能扫描条码。

12自动记录每袋血液成分在热合过程中的热合信息，包括：操作者、血源码、血液产品、起始和结束时间等。

13配备专用软件，可实时查看操作人员、献血码及热合信息。且后期免费提供软件升级和培训等相关工作，所配备和升级的软件必须符合相关安全等级保护的要求。

14工作温度范围10℃-40℃，并能监测操作环境温湿度，数据实时上传。

15单台设备重量≤5公斤，可自由移动。

空气消毒机招标参数

1.符合国家消毒技术规范要求，获得省级卫生安全评价报告；

2.消毒因子为等离子体，且无离子释放到设备外的环境（提供可以证明的文件或专利）

★3.设备可移动使用，人机共存，动态持续杀菌，可24小时运行。（提供厂家证明）

4.提供FDA 或 CE 认证

★5.可以在毫秒级时间里对病菌进行DNA层面的彻底杀灭，即空气流过等离子模块的瞬间，其中所含的病菌接触到等离子放电区域，即可从DNA层面被彻底杀灭。（提供国内或国外第三方认证）

6.考虑到降低用户的培训成本，产品设计需简单实用，做到即插即用，无需操作培训。

7.夜间运行噪音＜40db（一米处）

8.主要消毒模块无耗损

9.除滤网外， 没有其他耗材，维护成本低。

★10.在16m³空间运行15min, 对MS2（SARS-CoV-2)的杀灭率达到99.99%。提供国内外知名实验室报告

★11.在28.5m³空间运行20-30min，对麻疹病毒杀灭率达99.87%。提供国际知名实验室实验报告

★12.在28.5m³空间运行10-20min,对甲流病毒杀灭率达99.9%。提供国际知名实验室实验报告

★13.在60m³空间运行30min,对PhiX174病毒杀灭率98.8%。提供国内或国外实验室报告

★14.在30m³空间运行30min，对结核杆菌杀灭率97%，提供国际知名实验室报告

★15.在30m³空间运行15min，对MASA的杀灭率达99.94%，提供国际知名实验室报告

★16.提供5个以上国内外有关该产品系列的临床研究报告，报告需包含医院名称，验证方法,取样地点，测试菌种以及最终结果等信息。（产品系列是指来自同一个厂家运用同等灭菌模块的其他型号产品，且其他型号是该投标型号的低级版）

★17.提供5个以上国内外有关该产品系列的案例研究报告， 案例研究时间需在1年以上。报告需包含医院名，实验对象，以及结果。（产品系列是指来自同一个厂家应用同等灭菌模块的其他型号， 且其他型号是该投标型号的低级版）

18.由于空间限制，产品的长度、宽度，高度均需低于30cm。且整机重量低于4kg。

19.臭氧残留量：最大档运行24小时，在距离机器5cm处进行连续测试，最大臭氧残留应≤0.0057mg/m3

无菌接驳机技术参数

1. 全自动连接，机器小巧轻便，操作简单，性能稳定。

★2.热辐射技术加热方式,接驳全程封闭、无开放。

★3.可在湿和干的管路之间进行各种连接（干-湿/干-干/湿-湿）。

★4.可连接外径在3.9—5.4mm之间的各种管路。

★5.接驳时间＜25秒/次,可接驳管路末端＜4cm的血袋

6.自动显示处理状态、有文字信息和提示音,连接后管路对血液无影响、拉伸强度高。

7.单次接驳成本低、只记算连接成功的次数。

8. 操作安全，对工作人员无伤害、无污染废物产生,无需净化间、随时可用。

普通PCR仪技术参数

1.显示：12x9cm高分辨率彩屏，Windows操作界面，可选择图形编程、文字编程或自动编程

2.适配96×0.2ml反应管或12条0.2ml 8联反应条管

★3.具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽模块、定量PCR模块等

4.最大升降温速率：5℃/秒（选配快速模块时）

5.温度范围：0-100℃

6.温控准确度：±0.2℃有计算控温模式，升降温过程中不冲过头，从而保证实验的可重复性

7.温控均一性：±0.4℃（90℃10秒内达到）

★8.具有温度梯度功能，可同时运行8个不同温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃，通过一次实验就可以得出较好的退火温度或变性温度，既节约时间又可以降低成本

9.可支持多重PCR，除了节省试剂和时间外，还使内对照的使用成为可能，从而对样品PCR效率有更进一步的掌控

10.8接口：5个USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制

11.内存容量：仪器自身可存储至少1000个反应程序，此外可使用U盘扩展内存

12.文件保护和可选式安全登录能力:在受控环境下，可以限制用户的权限

13.免费安装和培训该仪器的升级软件

14.仪器必须是新近生产的产品

细胞洗涤离心机技术参数

1.设备具有精确、自动化的性能,用于提供完全、高重现血液细胞洗涤，最多一次可处理24个试管

2.最高转速：离心 3,000rpm、洗涤 1,200rpm、倒液 350-500rpm

3.最大容量 24管，管子规格 12×75mm 或 10×75mm

4.计时可选自动模式或手动模式，1到99秒，1秒步进

5.循环数可设定1-9个循环，运行结束后通知可设定;无声、5种音乐可选、电子蜂鸣声

6.安全设施：腔门互锁、双重过速检测器、液位感应器

7.可灵活选择 12-或24-位转头，带有标准的、可重复的实验流程，满足样品处理和实验方案的需要

8.完全自动的细胞洗涤循环，节省实验时间，可在3分钟内完成24个样本的洗涤

9.转头、底盘和转头室可方便地拆卸，便于清洁

10.液体分配头安置于转头顶部，减少交叉污染的风险

11.在洗涤液水平太低、洗涤中止，或运行结束时可自动提醒

12.腔盖上具有观察孔便于进行测速及校准

13.操作面板通过按键控制，便于观测的数字显示，实现用户良好的使用体验

14.实验条件设置面板可设定灵活的实验方案，优化洗涤的效果

15.仪器必须是新近生产的产品

售后服务:

- 提供相应售后技术服务：无偿提供7天24小时维修和技术支持，1小时响应时间，24小时到达现场；

- 负责所提供设备的免费维护保养,校准每年至少一次并出校准报告。

以上内容中带“★”各项（含其子项）均为必须满足条件。

二．评审办法

（一）评审原则及方法：

1．对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准，按综合评分法评审。

2．评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

在评审时根据投标的价格、产品性能、售后服务等因素，进行综合分析、比较，每位评委独立打分，最终得分按简单算术平均计算（取小数点后两位），确定得分最高的供应商为中选单位。

（二）评审依据：

1、评审办法遵循公开、公平、公正原则，综合考评采购需求、质量与服务等评审要素，通过独立打分、综合评议选定本次询价采购中选单位。

2、评审委员会，对各供应商的报价文件进行综合评审。

3、本项目评审由评委根据本评审办法的规定，按顺序依次分价格因素、技术因素、售后服务及其他因素三个阶段各自打分，分项计分。价格因素占30%、技术因素占50%，售后服务及其他因素占20%。

（三）评审细则

| 序号 | 项目 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 所有投标人有效报价的最低价为基准价（满分30分），并以此基准价确定其他投标人的价格得分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点保留2位。 | 40分 |
| 2 | 技术 | 对投标人提供的产品品牌、性能指标、技术参数、市场情况、货物整体质量等进行综合评估，满分50分。 分为四个评价等级： 1、优级40～35分； 2、 良级34～30分； 3、中级29～25分； 4、 24分及以下。 | 40分 |
| 3 | 交货期 | 满足招标文件要求的得3分，不满足不得分。 | 5分 |
| 4 | 付款方式 | 满足招标文件要求的得3分，不满足不得分。 | 5分 |
| 5 | 业绩 | 所有合格投标人在国内血站系统中提供业绩最多的，提供10份合同以上得5分，6份以上得3分，其余酌情得分。 （以投标文件中提供的2019年1月1日以来所投类似货物的合同复印件为准） | 5分 |
| 6 | 售后服务 | 满足招标文件要求的得基本分5分，优于招标文件的可酌情加分，不满足不得分。 | 5分 |
|  | 总计 |  | 100分 |

（四）评议程序

1、综合评价和中选候选人的推荐

采购人授权评审委员会在监督机构现场监督下确定中选单位，评审委员会在讨论评议的基础上确定价格得分、技术得分、售后服务及其他因素得分总和按得分高低排序，得分最高的为中选单位。并提交评审报告。

2、其他

评审委员会经评审，认为所有供应商都不符合采购文件要求的，可以否决所有供应商的响应文件。

任何人不得干预评委的评分、评议权利，相关记录评审委员会成员必须签字确认，且保存备查。

评审委员会成员必须本人参加评审会。

### 如果价格得分、技术得分、售后服务及其它因素得分三项得分总和出现相同情况时，则以技术得分高者为优先中选单位，如所有得分均相同时则由评审委员会以不记名投票方式决定中选单位。

# 第七章  响应文件样本

- 供应商法定代表人授权书

- 供应商响应函

- 供货一览表

- 响应报价表

- 技术参数响应与偏离表

- 附1 服务承诺、培训承诺

- 附2 资格证明文件

# 采供血设备邀请招标采购

（项目编号：JSBC-2021-1）

# 法定代表人授权书

本授权书声明：

作为本次采购的响应企业：                                （供应商全称）的

（法定代表人姓名）代表本公司授权                       （被授权人的姓名）为本公司合法被授权人，被授权人全权代表本企业参与本次询价采购活动的相关工作。

本授权书有效期限为2021年   月    日至本次询价采购结束止。

法定代表人签字：

法定代表人移动电话：

被授权人签字：

被授权人移动电话：

被授权人电子邮箱：

被授权人居民身份证明文件复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖配送商公章。

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

正面

配送商

公章

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意： 1、以上信息必须逐一填写，并与身份证明文件复印件一致，否则无效。

2、页面不够时可再复印。

3、请确认本表联系办法真实、有效。

# 采供血设备邀请招标采购

（项目编号：JSBC-2021-1 ）

# 响 应 函

致：江苏省血液中心

根据贵方设备询价采购文件，本企业                    （供应商全称）据此函，宣布同意如下：

(1)按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务，谈判总报价为（大写）                 人民币。

(2)我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

(3)我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

我们同意从规定的谈判日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

(1)如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回谈判响应或成交后拒绝签订合同，我们的信用金可被贵方没收。

(2)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

(3)一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于“供货一览表”中规定的时间交货，并完成货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

(4)遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

(5)与本谈判有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

开户行：

账   户：

供应商全称（公章）：

日   期：       年     月     日

# 采供血设备邀请招标采购

（项目编号：JSBC-2021-1 ）

供货一览表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品 牌 型 号 | 数量 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人（签字或盖章）：                                   日 期：

# 采供血设备邀请招标采购

# （项目编号：JSBC-2021-1 ）

# 响应报价表

本企业报价包含实施、供应、完成、质量保证、维护本等项目所必须的全部费用，即实施合同所需要的全部开支价款均已列入。（谈判报价填报要求参见 “供应商须知”第10项）。

供应商全称：

项目名称：                          编号:

| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他报价 | 人民币大写： ； 小写： 元 |  |  |
|  | 总报价 | 人民币大写： ； 小写： 元 |  |  |

被授权人（签字或盖章）：                   日 期：

# 技术参数响应与偏离表

| # 产品名称 | # 采购文件技术参数要求 | # 谈判响应技术参数 | # 响应与偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

被授权人（签字或盖章）：                             日 期：

附1 服务承诺、培训承诺

1、明确服务能力（包括质保期一年及以上、维护响应时间、交货期、安装调试、运行等各类现场服务、售后服务）；

2、质保期后的维护收费标准；

3、列出易损件及备品备件保障情况及价格；

4、提供用户操作手册和维修手册；

5、 供应商应提供详细的授课安排、授课师资配备、学员数量和经费预算等说明；

6.  提供本公司无菌接合机主要使用客户清单、实际使用情况及相应证明

附2资格证明文件

- 1   工商营业执照副本（复印件）

2   医疗器械注册证、批准文号或国家药监部门受理通知书（复印件）

3   医疗器械经营许可证副本（复印件）

4   供应商资格声明（原件）

5   制造厂家针对本项目的专项授权书或产品代理证书（复印件）。

说明：

1、如非生产企业直接响应的须提交医疗器械经营许可证副本（复印件）；

2、上述资质、资格证明材料须加盖公章。